| 1. | Tehniskā uzdevuma priekšmets |
| --- | --- |
| 1.1 | Veikt tehnisko un elektrokontakta manometru piegādi saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām. |
| 2. | Atbilstības parametri |
| 2.1 | Manometriem jāatbilst spēkā esošajiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. |
| 3. | Speciālie nosacījumi |
| 3.1 | Manometru raksturojums: |
|  | - precizitātes klase – ne zemāka par 1.6; |
|  | - vītne – G ½ ″ ; |
|  | - savienojums – apakšā; |
| 3.2 | Manometriem jābūt veikta nacionālā vai Eiropas Savienības tipa apstiprināšana un pievienotai mērīšanas līdzekļu tipa apstiprinājuma sertifikāta kopijām ar visiem pielikumiem. |
| 3.3 | Manometriem jābūt marķētiem ar individuāliem numuriem. |
| 3.4 | Manometrus paredzēts ekspluatēt telpās ar apkārtējās vides temperatūru : -5 ÷ + 40oC. |
| 3.5 | Uz manometriem jābūt tipa apstiprinājuma zīmei un pirmreizējās verificēšanas atzīmei. Pirmreizējās verificēšanas darbības termiņš – ne īsāks par 10 mēnešiem pirms atkārtotas verificēšanas. |
| 3.6 | Elektrokontakta manometriem jāiesniedz kalibrēšanas sertifikātu, ja nav veikta nacionālā vai Eiropas Kopienas tipa apstiprināšana. Kalibrēšana jāveic akreditētās kalibrēšanas (nacionālā) laboratorijās. |
| 3.7 | Manometru garantijas termiņš – 24 mēneši no preču piegādes dienas. |
| 3.8 | Piedāvājumam jāpievieno atbilstības deklarācijas valsts valodā. |
| 3.9 | Komercpiedāvājumu lūdzam iesniegt sekojoši: norādīt cenu par vienību un kopējo summu par orientējošo manometru apjomu. |
| 4. | Citi nosacījumi |
| 4.1 | Piegādes vieta – 18.novembra ielā 2, Daugavpilī |
| 4.2 | Plānotais piegādes apjoms ir orientējošs (apmēram 241 gab.). Konkrēts piegādes apjoms tiks noteikts pēc Pasūtītāja nepieciešamības saskaņā ar pieprasījumu. |
| 4.3 | Piegādes termiņš – 30 kalendārās dienas pēc pieprasījumu saņemšanas saskaņā ar noslēgto līgumu. |
| 5. | Tehniskais raksturojums |

| Nr. p/k | Nosaukums | DN, mm | Mērījuma diapazons | Mērāmā vide | Daud zums | Сena par vienību bez PVN | Kopēja summa bez PVN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Elektrokontakta manometrs (kontakti-2) | 160 | 0-1 bar | Šķidrumi neagresīvām vidēm | 3 |  |  |  |
| 2 | Elektrokontakta manometrs (kontakti-2) | 160 | 0-16 bar | Šķidrumi neagresīvām vidēm | 4 |  |  |  |
| 3 | Tehniskais manometrs | 160 | 0-10 bar | Ūdens | 5 |  |  |  |
| 4 | Tehniskais manometrs (triecienizturīgs ar glicerīna pildījuma) | 160 | 0-10 bar | Ūdens | 2 |  |  |  |
| 5 | Tehniskais manometrs | 160 | 0-16 bar | Ūdens | 5 |  |  |  |
| 6 | Tehniskais manometrs (triecienizturīgs ar glicerīna pildījuma) | 100 | 0-10 bar | Ūdens | 26 |  |  |  |
| 7 | Tehniskais manometrs (triecienizturīgs ar glicerīna pildījuma) | 100 | 0-25 bar | Gāze | 6 |  |  |  |
| 8 | Tehniskais manometrs (triecienizturīgs ar glicerīna pildījuma) | 100 | 0-16 bar | Ūdens | 55 |  |  |  |
| 9 | Tehniskais manometrs (triecienizturīgs ar glicerīna pildījuma) | 100 | 0-6 bar | Ūdens | 12 |  |  |  |
| 10 | Tehniskais manometrs | 100 | 0-1 bar | Gāze | 4 |  |  |  |
| 11 | Tehniskais manometrs | 100 | 0-2,5 bar | Gāze | 9 |  |  |  |
| 12 | Tehniskais manometrs | 100 | 0-4 bar | Gāze | 5 |  |  |  |
| 13 | Tehniskais manometrs | 100 | 0-6 bar | Ūdens,gāze | 18 |  |  |  |
| 14 | Tehniskais manometrs | 100 | 0-10 bar | Ūdens | 23 |  |  |  |
| 15 | Tehniskais manometrs | 100 | 0-16 bar | Ūdens | 28 |  |  |  |
| 16 | Tehniskais manometrs | 100 | 0-25 bar | Ūdens | 6 |  |  |  |
| 17 | Tehniskais manometrs | 100 | 0-60 mbar | Gāze | 2 |  |  |  |
| 18 | Tehniskais manometrs | 100 | 0-250 mbar | Gāze | 4 |  |  |  |
| 19 | Tehniskais manometrs | 100 | 0-160 mbar | Gāze | 4 |  |  |  |
| 20 | Tehniskais manometrs | 100 | 0-400 mbar | Gāze | 2 |  |  |  |
| 21 | Tehniskais manometrs | 100 | 0-600 mbar | Gāze | 18 |  |  |  |
|  |  |  |  | Kopā | 241 |  |  |  |

4. Papildus informācija un uzziņas pa tālruni –  29244349 .